**X-RAY检测设备采购项目公开招标公告**

**一、项目基本情况：**

项目编号：DZZB20240401

项目名称：X-RAY检测设备采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购X-RAY检测设备。

此次招标项目的设备清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| 1 | X-RAY检测设备 | （1）结构（核心部件）：使用进口高精度高稳定性封闭式X射线光管。（2）操作模式：可自动模式批量检测，也可手动模式检测。（3）检测速度：单个样品测试周期小于4秒。（4）检测项目：成品LED、点阵模块内部结构无损检测。（5）准确率：LED内部金线、银线、合金线断线和塌线检出率100%，电子器件焊点连锡检出率100%。（6）光管空间分辨率：小于或等于5um。（7）光管电压：大于或等于90KV。（8）平板成像精度：小于或等于85um。（9）系统图像放大倍率：大于或等于200X。（10）平板旋转角度：大于或等于60度。（11）载物台尺寸：大于500\*500mm。（12）辐射安全测试：小于1uSV/H。（13）设备仪器须获得环保部门颁发的“辐射安全许可证”，设备入我司时须带有“辐射安全许可证”纸质证书。 | 1 | 台 |

**二、投标人的资格要求:**

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、须提供以下资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）开票资料；

（3）经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）近十二个月单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）；

（6）近三个月及上年度财务报表（须加盖公章）；

（7）最近同类型产品的销售合同复印件（涉及敏感信息可进行保密处理）；

（8）产品资料说明书；

（9）投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

**三、投标时间/地点安排：**

**项目报名时间：**2024年4月18日8:30时至2024年4月30日17:30时**（工作日内）**

**投标文件递交截止时间：**2024年5月6日18:00**时**

**预计开标时间：**2024年5月7日14:30**时**

**开标地点：**深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

**有意者请联系我公司招标部。**

**四、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:**

**联系人：线永伟**

**联系电话：0755-86161397**

**联系邮箱：xianyw@hanslaser.com**

**联系人：李长娟**

**联系电话：0755-86632735**

**联系邮箱：****licj145372@hanslaser.com**

大族激光科技产业集团股份有限公司

供应商管理部

2024年4月17日